中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

大气边界层风洞流场校测标准

Standard of flow field calibration

for atmospheric boundary layer wind tunnel

（征求意见稿）

×××出版社

中 国 工 程 建 设 标 准 化 协 会 标 准

大气边界层风洞流场校测标准

Standard of flow field calibration

for atmospheric boundary layer wind tunnel

T/CECS ×××-20××

主编单位：石家庄铁道大学

批准单位：中国工程建设标准化协会

施行日期：20××年×月×日

×××出版社

20××年  北京

前  言

根据中国工程建设标准化协会《关于印发<2024年第二批协会标准制订、修订计划>的通知》（建标协字﹝2024﹞28号）的要求，编制组经深入调查研究，认真总结实践经验，参考国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分8章和4个附录，主要内容包括：总则、术语和符号、基本规定、常规大气边界层风洞流场校测、非流场参数校测、大气边界层模拟风场校测、多风扇风洞流场校测、大气边界层风洞流场品质评价等。

本标准的某些内容可能直接或间接涉及专利，本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中国工程建设标准化协会抗风减灾与风能利用专业委员会归口管理，由石家庄铁道大学负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请反馈给石家庄铁道大学（地址：河北省石家庄市北二环东路17号，邮政编码：050043）。

主编单位：石家庄铁道大学

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1  总则	1

2  术语和符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	3

3  基本规定	6

3.1  流场校测的时机	6

3.2  流场校测位置	6

3.3  流场校测内容	6

3.4  流场校测设备	6

4  常规大气边界层风洞流场校测	8

4.1  洞壁边界层厚度	8

4.2  稳定风速范围	8

4.3  动压修正系数	9

4.4  轴向静压梯度	9

4.5  动压稳定性	10

4.6  速度场	10

4.7  方向场	11

4.8  湍流强度	12

4.9  气流温升	13

5  非流场参数校测	14

5.1  洞外噪声	14

5.2  风洞能量比	14

5.3  风洞转盘角度	14

6  大气边界层模拟风场校测	15

6.1  模拟方式	15

6.2  平均风速剖面	15

6.3  湍流强度剖面	15

6.4  湍流积分尺度	16

6.5  脉动风功率谱	16

7  多风扇风洞流场校测	18

7.1  流场校测内容	18

7.2  风速梯度分布	18

7.3  风速频响特性	19

7.4  风速阶跃响应	19

7.5  局部区域速度场	19

8  大气边界层风洞流场品质评价	21

8.1  空风洞流场品质评价	21

8.2  大气边界层模拟风场流场品质评价	23

8.3  多风扇风洞流场品质评价	24

本标准用词说明	25

引用标准名录	26

附录A  风洞图	27

A.1  直流式风洞	27

A.2  回流式风洞	27

A.3  多风扇风洞	28

附录B  流场校测准备	29

附录C  流场校测报告内容	30

附录D  流场品质和性能提升方法	32

附：条文说明	33

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	3

3  Basic Requirements	6

3.1  Calibration Timing	6

3.2  Calibration Location	6

3.3  Calibration Content	6

3.4  Calibration Equipment	6

4  Conventional Atmospheric Boundary Layer Wind Tunnel Calibration	8

4.1  Wall Boundary Layer Thickness	8

4.2  Stable Wind Velocity Range	8

4.3  Dynamic Pressure Correction Factor	9

4.4  Axial Static Pressure Gradient	9

4.5  Dynamic Pressure Stability	10

4.6  Flow Velocity Field	10

4.7  Flow Direction Field	11

4.8  Turbulence Intensity	12

4.9  Air Temperature Rise	13

5  Non-Flow Field Calibration	14

5.1  Wind Tunnel External Noise	14

5.2  Wind Tunnel Energy Ratio	14

5.3  Wind Tunnel Swiveling Plate Angle	14

6  Simulated Atmospheric Boundary Layer Flow Field Calibration	15

6.1  Simulation Method	15

6.2  Average Wind Velocity Profile	15

6.3  Turbulence Intensity Profile	15

6.4  Turbulence Integral Scale	16

6.5  Pulsating Wind Power Spectrum	16

7  Multi-Fan Wind Tunnel Calibration	18

7.1  Calibration Content	18

7.2  Wind Velocity Gradient Distribution	18

7.3  Wind Velocity Frequency Response Characteristic	19

7.4  Wind Velocity Step Response	19

7.5  Local Velocity Field	19

8  Atmospheric Boundary Layer Wind Tunnel Flow Quality Evaluation	21

8.1  Open Wind Tunnel Flow Quality Evaluation	21

8.2  Simulated Atmospheric Boundary Layer Flow Quality Evaluation	23

8.3  Multi-Fan Wind Tunnel Flow Quality Evaluation	24

Explanation of Wording in This Standard	25

List of Quoted Standards	26

Appendix A Wind Tunnel Diagrams	27

A.1  Direct-Flow Wind Tunnel	27

A.2  Recirculating Wind Tunnel	27

A.3  Multi-Fan Wind Tunnel	28

Appendix B Flow Calibration Preparation	29

Appendix C Flow Calibration Report Content	30

Appendix D Flow Quality and Performance Improvement Methods	32

Addition: Explanation of Provisions		33

1  总则

1.0.1  为了规范大气边界层风洞流场校测，保证流场校测结果准确可靠，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于大气边界层风洞（含多风扇风洞）的流场校测。

1.0.3  大气边界层风洞流场校测，除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语和符号

2.1  术语

2.1.1  风洞  wind tunnel

以人工的方式产生并且控制有一定流动特性的气流，用来模拟试验对象周围气体的流动情况，并根据相似性原理进行空气动力学试验的一种管道状试验设备。

2.1.2  大气边界层  atmospheric boundary layer

风场特性受地表面粗糙度影响而随高度明显变化的近地大气层区域。

2.1.3  边界层风洞  boundary layer wind tunnel

能人为产生和控制气流，模拟大气边界层流场特性的一种风洞。

2.1.4  转盘  turntable

风洞中用于安装模型并实现模型绕中心轴旋转的装置，其特征尺寸一般以等效直径表示；无转盘风洞可采用功能等效的模型安装与旋转装置，其特征尺寸可按等效模型区特征长度确定。

2.1.5  流场校测flow field calibration test

测试风洞流场和非流场参数，检验和评价风洞性能的校测工作。

2.1.6  参考点  reference point

在风洞流场校测和试验中，为统一测试结果的比较与评价而选取的基准测点，一般选取模型区中心截面中心点，必要时可根据校测目的另行选取。

2.1.7  动压  dynamic pressure

流体由于宏观运动而产生的压力分量，数值上等于单位体积流体的动能。

2.1.8  静压  static pressure

气流中与方向无关、各向均等作用于物体表面的压力分量，可通过与气流方向平行的静压孔或静压面进行测量。

2.1.9  动压修正系数  dynamic pressure correction factor

表征模型区截面动压和试验段入口截面动压相对大小的修正系数。

2.1.10  轴向静压梯度  axial static pressure gradient

试验段范围内沿中心线方向上不同位置的静压变化梯度。

2.1.11  动压稳定性系数  dynamic pressure stability coefficient

风洞风速稳定时，测点处最大动压与最小动压之差同两者之和的比值。

2.1.12  速度场  flow velocity field

风洞试验段测试截面上，各点风速的分布情况。

2.1.13  方向场  flow direction field

风洞试验段测试截面上，各点气流方向的分布情况。

2.1.14  湍流强度  turbulence intensity

湍流脉动风速均方根和平均风速的比值。

2.1.15  空风洞  open wind tunnel

洞体内无流场模拟装置、无影响流场的测试装置、无试验模型等状态的风洞。

2.1.16  洞内温升  temperature rise in wind tunnel

风洞在持续运行一定时间后，洞内试验段气温相对于风洞运行前的初始气温的升高值。

2.1.17  洞外噪声  wind tunnel external noise

风洞运行时，洞体外部特定区域的噪声声级。

2.1.18  风洞能量比  energy ratio of wind tunnel

试验段气流的动能流率（单位时间内通过试验段的气流所具有的动能）与驱动风洞所需的输入功率之比。

2.1.19  风剖面  wind velocity profile

大气边界层中风场参数大小随高度变化的形态，主要包括平均风速剖面和湍流强度剖面。

2.1.20  湍流积分尺度  turbulence integral scale

对湍流脉动速度的空间相关函数取积分所得的尺度值。

2.1.21  脉动风功率谱  fluctuating wind power spectrum

描述风洞流场中风速脉动分量的能量在频域上分布的统计函数。

2.1.22  风速梯度分布  wind velocity gradient distribution

试验段风速沿垂直于主流方向上的变化规律。

2.1.23  风速频响特性  wind velocity frequency response characteristic

风洞形成目标风速函数同参考点实测风速函数的相似特性。

2.1.24  风速阶跃响应  wind velocity step response

风速由某一数值上升至目标值所需的时间。

2.1.25  局部区域速度场  local velocity field

多风扇风洞中，单个风扇所对应区域的速度场。

2.2  符号

U	——测点的平均风速；

q	——测点的平均动压；

P	——测点的平均总压；

p	——测点的平均静压；

ρ	——空气密度；

ζ	——动压修正系数；

ξ	——探头校准系数；

q1A、q1B	——两台测试仪测得的模型区截面中心点动压和试验段入口

截面中心点（参考点）动压；

q2A、q2B	——两台测试仪位置对调测得的模型区截面中心点动压和试

验段入口截面中心点（参考点）动压；

Cp	——测点静压系数；

qref	——参考点动压；

pref	——参考点静压；

——轴向静压梯度；

n	——测点个数；

x	——测点距试验段入口的距离；

η	——动压稳定性系数；

qmax	——校测时间内最大动压；

qmin	——校测时间内最小动压；

D	——转盘直径；

A	——测试截面面积；

CU	——风速偏离系数；

Un	——测试截面平均风速；

ΔCpα	——垂直方向压差系数；

ΔCpβ	——水平方向压差系数；

Δα	——垂直方向气流偏角；

Δβ	——水平方向气流偏角；

、	——方向探头上、下测孔所得的压强；

、	——方向探头左、右测孔所得的压强；

、	——方向探头上、下测孔所测压强系数；

、	——方向探头左、右测孔所测压强系数；

、	——方向探头校正曲线的斜率；

a、b	——方向探头校正曲线的截距；

，		——探头相对排管架的安装角；

，		——排管架相对风洞轴线的安装角；

I	——湍流强度；

σu	——测点顺流向湍流脉动速度的标准差；

χ——能量比；

E	——电机电压；

IA	——电机电流；

CUB	——风剖面偏离系数；

UB	——测点风速目标值；

ΔIB	——湍流强度剖面偏差值；

IB	——测点湍流强度目标值；

——湍流积分尺度；

σ2a	——脉动分量a的方差；

——相距r的两个点上的脉动风速之间的互协方差函数；

Su(n0)	——顺风向脉动风功率谱密度函数；

Sw(n0)	——竖向脉动风功率谱密度函数；

n0	——风的脉动频率；

f0	——相似律坐标；

u*	——气流摩阻速度；

UZ	——距地面（或水面）高度Z处的风速；

US	——同列（左右剪切流）或同行（上下剪切流）测点风速的均值；

USL	——剪切流风速目标值；

CUS	——梯度风速偏离系数；

r——设备转速；

r0	——设备平均转速；

f	——风扇转速的变化频率；

A'	——单个风扇对应的作用区域面积。

3  基本规定

3.1  流场校测的时机

3.1.1  如下情况下应进行流场校测：

1  风洞建设完成后；

2  风洞洞体结构有较大变化，或风洞测控系统有重大变动；

3  风洞试验质量出现问题且与流场有关系；

4  风洞使用满10年时；

5  出现其他可能导致风洞流场发生改变的情况时。

3.1.2  风洞流场校测，应由建设单位或制造安装单位委托第三方进行。

3.2  流场校测位置

3.2.1  回流式风洞的流场校测位置应包括模型测试区域和其他必要区域。

3.2.2  直流式风洞的流场校测位置应包括洞体内的模型测试区域、洞体外的用于试验的射流区域和其他必要区域。

3.3  流场校测内容

3.3.1  风洞流场校测指标应包括空风洞状态下的洞壁边界层厚度、稳定风速范围、动压修正系数、轴向静压梯度、动压稳定性系数、速度场、方向场、湍流强度和气流温升。

3.3.2  非流场校测指标宜包括空风洞状态下的洞外噪声、风洞能量比和风洞转盘角度等参数。

3.3.3  大气边界层模拟风场校测指标除包括3.3.1条内容外，还应包括平均风速剖面、湍流强度剖面，宜包括湍流积分尺度、脉动风功率谱。

3.3.4  多风扇风洞流场校测指标除包括3.3.1条、3.3.2条和3.3.3条内容外，还应包括空风洞状态下的风速梯度分布、风速频响特性、风速阶跃响应、局部区域速度场。

3.4  流场校测设备

流场校测设备可根据需要选用多孔探头、电子压力扫描阀、风速仪、声级计和温度计等。

4  常规大气边界层风洞流场校测

4.1  洞壁边界层厚度

4.1.1  测试位置

测试位置应为模型区中心截面对应的风洞四个壁面，沿法线方向进行测试，起始测点距离风洞壁面不宜大于0.02 m，测点的间隔不宜大于0.02 m，且应测至测点风速随法向不发生明显变化为止。

4.1.2  测试风速及采样时长

测试风速应为常用风速，采样时长不应少于30 s，采样频率不应小于120 Hz，测试重复不应少于3次。

4.1.3  测试内容

测量风洞壁面法向不同位置测点的风速或动压，绘制平均风速剖面。

可由测速仪器测量风洞运行稳定后测点处的风速，也可由测压仪器测量测点处的气流动压，按公式4.1.3计算风速。

(4.1.3)

式中：U——测点的平均风速（m/s）；

q——测点的平均动压（Pa）；

P——测点的平均总压（Pa）；

p——测点的平均静压（Pa）；

ρ——空气密度（kg/m3）。

4.2  稳定风速范围

4.2.1  测试位置

测试位置应为模型区中心截面的中心点，必要时可增加辅助测点。

4.2.2  测试风速及采样时长

测试风速范围应为设计最小风速至设计最大风速，测试不应少于10个风速，采样时长不应少于30 s，采样频率不应小于120 Hz，测试重复不应少于3次。

4.2.3  测试内容

测试设计风速范围内的最小稳定风速、最大稳定风速和最小可调风速。

可由测速仪器测量风洞运行稳定后测点处的风速，也可由测压仪器测量测点处的气流动压，按公式4.1.3计算风速。

4.3  动压修正系数

4.3.1  测试位置

测试区域应为模型区中心截面（中心点A）和试验段入口截面（中心点B）。

4.3.2  测试风速及采样时长

设计风速区间内选取不应少于5个风速。采样时长不应少于60 s，采样频率不应小于120 Hz，每个风速下重复测试不应少于7次。

4.3.3  测试内容

在某一测试风速下，将两台测量精度达到0.5 Pa的精密压力计或压力传感器同时分别测量两个测试点A和B的动压q1A和q1B。将两台仪器对换位置后，再次同时测量两个测点的动压q2A和q2B，动压修正系数ζ计算公式为：

(4.3.3)

式中：ξ——探头校准系数；

q1A、q1B——两台测试仪测得的模型区截面中心点动压和试验段入口截面中心点（参考点）动压；

q2A、q2B——两台测试仪位置对调测得的模型区截面中心点动压和试验段入口截面中心点（参考点）动压。

绘制动压修正系数随试验段动压（风速）变化曲线。

4.4  轴向静压梯度

4.4.1  测试位置

测试区域应为模型区中心截面及前后一倍转盘直径范围内（如无转盘，可按等效模型区特征长度确定），测试点在风洞截面中心轴线上。

4.4.2  测试风速及采样时长

测试风速应为常用试验风速。采样时长不应少于30 s，采样频率不应小于120 Hz，测试重复不应少于3次。

4.4.3  测试内容

可用轴向探测管、移测装置等测量沿试验段中心线的轴向静压分布，测点间距不应大于试验段长度的5%。测点静压系数Cp按公式计算为：

(4.4.3-1)

式中：pref——参考点静压（Pa）；

qref——参考点动压（Pa）。

绘制Cp~x曲线。模型区（或者其中某一段）的轴向静压梯度按公式计算：

(4.4.3-2)

式中：n——测量点数；

x——测点距试验段入口的距离（m）。

4.5  动压稳定性

4.5.1  测试位置

测试区域应为模型区中心截面，测试点应为截面的中心点。

4.5.2  测试风速及采样时长

测试风速应为最小和最大设计风速及常用试验风速。采样时长不应少于60 s，采样频率不应小于120 Hz，测试重复不应少于3次。

4.5.3  测试内容

在风洞运行风速范围内，在校测时间内连续测量试验段截面中心点动压值的变化历程，给出动压随时间变化的曲线，动压稳定性系数η按公式计算：

(4.5.3)

式中：qmax——校测时间内最大动压（Pa）；

qmin——校测时间内最小动压（Pa）。

4.6  速度场

4.6.1  测试位置

测试截面应为风洞横截面，具体位置应包含模型区中心、模型区中心前后各2D/3处（D为转盘直径）和风洞入口处。测点布置范围应为试验段宽度和高度的85％中心区域范围内，测量点间距不应大于（A为测试截面面积）。

4.6.2  测试风速及采样时长

测试风速应为常用试验风速。采样时长不应少于30 s，采样频率不应小于120 Hz，测试重复不应少于3次。

4.6.3  测试内容

可用测压或测速设备测量获取各测试截面的速度分布，测量截面不应少于5个（在模型区域附近不应少于3个）。

速度场的不均匀性用风速偏离系数CU表征，计算公式如下：

(4.6.3)

式中：Un——测试截面平均风速。

绘制各截面速度场分布图。

4.7  方向场

4.7.1  测试位置

测试截面应为风洞横截面，具体位置应包含模型区中心、模型区中心前后各2D/3处和风洞入口处。测点布置范围应为试验段宽度和高度的85％范围内，过截面中心点横向和竖向各一排测量点，测量点间距不应大于。

4.7.2  测试风速及采样时长

测试风速应为常用试验风速。采样时长不应少于30 s，采样频率不应小于120 Hz，测试重复不应少于3次。

4.7.3  测试内容

测试各截面上各测点的流向分布，用多孔探头等测出待测点的压力并计算测点气流偏角。以五孔探头为例，如图4.7.3所示。

(a) 正视图                   (b) 侧视图

图 4.7.3  五孔探头示意图

按下列公式计算出局部气流偏角：

(4.7.3-1)

(4.7.3-2)

(4.7.3-3)

(4.7.3-4)

式中：Cpα、Cpβ——垂直方向和水平方向压差系数；

α、β——垂直方向和水平方向气流偏角（°）；

q——测试气流动压（Pa）；

pD、pU、pR、pL——方向探头下、上、右、左测孔所得的压强（Pa）；

CpD、CpU、CpR、CpL——方向探头下、上、右、左测孔所测压强系数；

Kα、Kβ——方向探头校正曲线的斜率；

a、b——方向探头校正曲线的截距；

α安、β安——探头相对排管架的安装角（°）；

α0、β0——排管架相对风洞轴线的安装角（°）。

用算出的探头压差系数，从探头校正曲线上查出相应的角度，再经探头安装角修正，即得到该点气流偏角。其中，方向探头校正曲线可由探头制造商提供，或通过标定试验获得。

也可采用其他测量气流偏角的仪器设备测量，依据具体仪器设备的测量原理计算测点处的气流偏角。

4.8  湍流强度

4.8.1  测试位置

测试区域应为模型区中心截面。测点布置范围应为试验段宽度和高度的85％范围内，各测量截面内测量点间距不应大于。

4.8.2  测试风速及采样时长

测试风速应为常用试验风速。采样时长不应少于30 s，采样频率不应小于300 Hz，测试重复不应少于3次。

4.8.3  测试内容

可用风速仪等设备测量各测点的风速，通过统计分析得到各截面的湍流强度I分布。

（4.8.3）

式中：σu——测点顺流向湍流脉动速度的标准差。

4.9  气流温升

4.9.1  测试位置

测试区域应为模型区中心截面。

4.9.2  测试风速及采样次数

测试风速应为常用试验风速。风洞运行不应少于1 h，采样次数不应少于7次。

4.9.3  测试内容

可用测量精度高于0.5 ℃的温度传感器分别测量风洞运行前的初始气温，和运行一定时间后洞内试验段的气温，绘制温度随时间变化的曲线。给出常用试验风速下模型区中心的每小时温升。

5  非流场参数校测

5.1  洞外噪声

5.1.1  测试位置

测试区域宜为风洞实验室低速段、高速段、平衡缝处的洞体外1 m处，工作台、控制室等人员活动密集区域和风洞实验室建筑物外的噪声敏感区域。

5.1.2  测试风速

测试风速应为风洞最大设计风速、常用试验风速。

5.1.3  测试内容

可用测量精度达到0.5 dB的传声器、声级计、频谱分析仪等测量洞体内、外噪声。绘制噪声分布图。

5.2  风洞能量比

应由空风洞试验段最大风速测量时得到的试验段入口截面风速算得的能量和此时电机的功率之比：

χ＝0.5ρU3A/EIA                  (5.2.1)

式中：χ——能量比；

E、IA——输送给电机的电压（V）和电流（A）。

5.3  风洞转盘角度

宜在转盘上和转盘圆周外侧相邻位置做标记点，调试转盘正转360°，测得两标记点的位置差，计算转盘转角误差；同理，调试转盘反转360°，计算转盘转角误差。测试重复不应少于3次。

6  大气边界层模拟风场校测

6.1  模拟方式

6.1.1  被动模拟方式

被动模拟技术可采用粗糙元、格栅和尖塔阵等被动湍流发生装置形成所需模拟风场。

6.1.2  主动模拟方式

主动模拟技术可采用振动翼栅、变频调速风扇阵列等可控制运动机构装置形成所需模拟风场。

6.2  平均风速剖面

6.2.1  测试位置

测试位置应为模型区中心横截面。应在试验段宽度方向布置不少于5条沿高度方向的测试线，测试线间距不应小于0.2 m。每条测试线上布置不应少于10个测点，测点间距不应大于0.1 m。整体测试范围应覆盖模型宽度和高度。

6.2.2  测试风速及采样时长

测试风速应为常用试验风速。采样时长不应少于30 s，采样频率不应小于120 Hz，测试重复不应少于3次。

6.2.3  测试内容

可用动压探头、方向动压组合探头或其他仪器测量试验段各测试线的风速分布，并绘制各测试线的风速剖面。

测点风速与目标值的相对偏差用风剖面偏离系数CUB表征，计算公式为：

(6.2.3)

式中：UB——测点风速目标值。

6.3  湍流强度剖面

6.3.1  测试位置

测试位置应为模型区中心横截面。应在试验段宽度方向布置不少于5条沿高度方向的测试线，测试线间距不应小于0.2 m。每条测试线上布置不应少于10个测点，测点间距不应大于0.1 m。整体测试范围应覆盖模型宽度和高度。

6.3.2  测试风速及采样时长

测试风速应为常用试验风速。采样时长不应少于30 s，采样频率不应小于300 Hz。测试重复不应少于3次。

6.3.3  测试内容

可用风速仪、眼镜蛇探头或其他仪器测量试验段各测试线的风速脉动性分布，并绘制各测试线的湍流强度剖面。

测点湍流强度与目标值的偏差可用湍流强度剖面偏差值IB表征，计算公式为：

(6.3.3)

式中：IB——测点湍流强度目标值。

6.4  湍流积分尺度

6.4.1  测试位置

测试位置应为模型区中心横截面。应在不高于风洞试验段1/4高度处选取不少于5个测试点，且应覆盖待测结构的宽度范围，测点间距不应小于0.2 m。

6.4.2  测试风速及采样时长

测试风速应为常用试验风速。采样时长不应少于30 s，采样频率不应小于300 Hz，测试重复不应少于3次。

6.4.3  测试内容

可用热线探头、眼镜蛇探头或其他仪器测量试验段各测点的风速分布。

模型区内湍流积分尺度按公式（6.4.3）计算。

（6.4.3）

式中：——脉动分量a的方差（m2/s2）；

——相距r的两个点上的脉动风速之间的互协方差函数（m2/s2）。

6.5  脉动风功率谱

6.5.1  测试位置

测试位置应为模型区中心横截面。应在不高于风洞试验段1/4高度处选取不少于5个测试点，且应覆盖待测结构的宽度范围，测点间距不应小于0.2 m。

6.5.2  测试风速及采样时长

测试风速应为常用试验风速。采样时长不应少于30 s，采样频率不应小于300 Hz，测试重复不应少于3次。

6.5.3  测试内容

可用热线探头、眼镜蛇探头或其他仪器测量试验段各测点的风速脉动性分布。

顺风向脉动风功率谱密度函数为：

（6.5.3-1）

竖向脉动风速功率谱密度函数为：

（6.5.3-2）

式中：——顺风向及竖向脉动风功率谱密度函数；

n0——风的脉动频率（Hz）；

u*——气流摩阻速度（m/s）；

f0——相似律坐标，也称莫宁坐标，；

UZ——距地面（或水面）高度Z处的风速（m/s）。

7  多风扇风洞流场校测

7.1  流场校测内容

7.1.1  多风扇风洞流场校测内容，应包括常规大气边界层风洞流场校测等内容和本章规定的相关内容。

7.1.2  进行本章内容测试前，应完成常规大气边界层风洞流场校测和非流场参数校测，宜完成大气边界层模拟风场校测等内容，方法见第4、第5、第6章。

7.2  风速梯度分布

7.2.1  测试位置

测试位置应为模型区中心横截面。测点布置范围应为试验段宽度和高度的85％范围内，测量点间距不应大于（A为测试截面面积）。

7.2.2  测试风速及采样时长

应分别在水平方向和竖直方向，通过设置最外侧一列风扇转速为0，另一最外侧一列风扇转速为最大值，中间风扇转速线性插值，形成剪切流。采样时长不应少于30 s，采样频率不应小于120 Hz，每个方向测试重复不应少于3次。

7.2.3  测试内容

可用动压探头、方向动压组合探头或其他仪器测量试验段各横截面的风速分布。

同列（左右剪切流）或同行（上下剪切流）测点风速的均值US计算公式为：

…………………………………..(7.2.3-1)

式中：n——同一列或同一行测点数量。

绘制剪切流风速分布曲线。

生成梯度剪切流与目标剪切流的相对偏差用梯度风速偏离系数CUS表征，计算公式为：

………………………………..(7.2.3-2)

式中：USL——剪切流风速目标值。

7.3  风速频响特性

7.3.1  测试位置

测试位置应为模型区中心横截面。测点布置应在截面中心。

7.3.2  测试内容

所有风扇应采用相同转速，转速r按正弦函数控制，见式（7.3.2），平均转速不应少于3个，转速范围应在平均转速的±1/3波动，正弦函数的频率不应少于15个。采样时长不应少于30 s，采样频率不应小于300 Hz，测试重复不应少于3次。

…………………………..(7.3.2)

式中：——设备平均转速（r/min）；

f——风扇转速的变化频率（Hz）。

绘制各测点的风速频响曲线。

7.4  风速阶跃响应

7.4.1  测试位置

测试位置应为模型区中心横截面。测点布置应在截面中心。

7.4.2  测试内容

可用动压探头、方向动压组合探头或其他仪器测量试验段中心的风速阶跃曲线。

测试包括三种阶跃状态：

1. 记录从0风速阶跃到常用风速的时间，绘制风速随时间变化曲线，计算风速的平均加速度；

2. 记录从0风速阶跃到最大风速的时间，绘制风速随时间变化曲线，计算风速的平均加速度；

3. 记录从常用风速阶跃到最大风速的时间，绘制风速随时间变化曲线，计算风速的平均加速度。

每种阶跃状态测试重复次数不应少于3次。

7.5  局部区域速度场

7.5.1  测试位置

测试位置应为模型区中心横截面，应以截面中心点为基准左右对称布置合计不应少于5个测点、上下对称布置合计不应少于5个测点，测点间距不应大于/16（为单个风扇对应的作用区域面积，由测试截面面积除以风扇个数算得）。

7.5.2  测试风速及采样时长

测试风速为常用试验风速和7.2节中的剪切流风速。采样时长不应少于30 s，采样频率不应小于120 Hz，测试重复不应少于3次。

7.5.3  测试内容

可用动压探头、方向动压组合探头或其他仪器测量单个风扇对应区域的时均风速分布，给出局部区域速度场分布。

8  大气边界层风洞流场品质评价

8.1  空风洞流场品质评价

8.1.1  空风洞流场校测内容

空风洞流场校测项目和内容见表8.1.1。

表8.1.1  空风洞流场校测项目和内容

| 校测项目 | 校测内容和测量参数 |
| --- | --- |
| 风速 | 洞壁边界层厚度 |
|  | 最小稳定风速 |
|  | 最大稳定风速 |
|  | 最小可调风速 |
|  | 动压修正系数 |
|  | 风速场 |
|  | 湍流强度 |
| 压力 | 轴向静压梯度 |
|  | 动压稳定性 |
| 方向场 | 垂直方向气流偏角 |
|  | 水平方向气流偏角 |
| 气流温度 | 气流温度及温升 |
| 气流噪声 | 气流噪声 |
| 风洞能量比 | 试验段入口风速能量同电机能量比 |
| 风洞转盘角度 | 角度闭合差 |

8.1.2  空风洞流场品质指标及评价

空风洞流场品质指标及评价见表8.1.2。

表8.1.2  空风洞流场品质指标及评价

| 校测项目和内容 |  | 指标及要求 |
| --- | --- | --- |
| 风速 | 洞壁边界层厚度 | / |
|  | 最小稳定风速 | / |
|  | 最大稳定风速 | / |
|  | 最小可调风速 | / |
|  | 动压修正系数 | 合格指标：ζ ≤ 0.006 |
|  |  | 良好指标：ζ ≤ 0.005 |
|  |  | 优秀指标：ζ ≤ 0.004 |
|  | 速度场 | 合格指标：CU ≤ 2.0% |
|  |  | 良好指标：CU ≤ 1.5% |
|  |  | 优秀指标：CU ≤ 1.0% |
|  | 湍流强度 | 合格指标：I ≤ 2.0% |
|  |  | 良好指标：I ≤ 1.5% |
|  |  | 优秀指标：I ≤ 1.0% |
| 压力 | 轴向静压梯度 | 合格指标：≤ 0.010 /m |
|  |  | 良好指标：≤ 0.0075 /m |
|  |  | 优秀指标：≤ 0.005 /m |
|  | 动压稳定性 | 合格指标：η ≤ 2.0% |
|  |  | 良好指标：η ≤ 1.5% |
|  |  | 优秀指标：η ≤ 1.0% |
| 方向场 | 垂直方向气流偏角 | 合格指标：︱△α︱≤ 1.5° |
|  |  | 良好指标：︱△α︱≤ 1.0° |
|  |  | 优秀指标：︱△α︱≤ 0.5° |
|  | 水平方向气流偏角 | 合格指标：︱△β︱≤ 1.5° |
|  |  | 良好指标：︱△β︱≤ 1.0° |
|  |  | 优秀指标：︱△β︱≤ 0.5° |
| 气流温度 | 气流温度及温升 | 合格指标：≤ 10 ℃/h |
|  |  | 良好指标：≤ 7.5 ℃/h |
|  |  | 优秀指标：≤ 5.0 ℃/h |
| 气流噪声1 | 测控间 | 合格指标：≤ 65 dB |
|  |  | 良好指标：≤ 60 dB |
|  |  | 优秀指标：≤ 55 dB |
|  | 室外 | 合格指标：≤ 70 dB |
|  |  | 良好指标：≤ 65 dB |
|  |  | 优秀指标：≤ 60 dB |
| 风洞转盘角度 | 角度闭合差 | 合格指标：≤ ±0.20 °/圈 |
|  |  | 良好指标：≤ ±0.10 °/圈 |
|  |  | 优秀指标：≤ ±0.05 °/圈 |

说明：1 可用常用试验风速对噪声进行评价。

8.2  大气边界层模拟风场流场品质评价

8.2.1  大气边界层模拟风场校测内容，除应包括常规风洞校测内容外，还应包括以下内容。

大气边界层模拟风场校测项目和内容见表8.2.1。

表8.2.1  大气边界层模拟风场校测项目和内容

| 校测项目 | 校测内容和测量参数 |
| --- | --- |
| 平均风剖面 | 测点风速 |
| 湍流强度剖面 | 测点风速 |
| 湍流积分尺度 | 测点风速 |
| 风速谱 | 测点风速 |

8.2.2  建筑工程风洞试验用大气边界层模拟风场品质指标及要求

建筑工程风洞试验用大气边界层模拟风场品质指标及要求见表8.2.2。

表8.2.2  建筑工程风洞试验用大气边界层模拟风场品质指标及要求

| 校测项目和内容 | 指标及要求 |
| --- | --- |
| 平均风速剖面 | 合格指标：CUB≤±5.0% |
|  | 良好指标：CUB≤±3.5% |
|  | 优秀指标：CUB≤±2.0% |
| 湍流强度剖面 | 合格指标：CIB≤±0.020 |
|  | 良好指标：CIB≤±0.015 |
|  | 优秀指标：CIB≤±0.010 |
| 湍流积分尺度 | / |
| 风速谱 | / |

8.2.3  桥梁工程风洞试验用大气边界层模拟风场品质指标及要求

桥梁工程风洞试验用大气边界层模拟风场品质指标及要求见表8.2.3。

表8.2.3  桥梁工程风洞试验用大气边界层模拟风场品质指标及要求

| 校测项目和内容 | 指标及要求 |
| --- | --- |
| 平均风速剖面 | 合格指标：CUB≤±5.0% |
|  | 良好指标：CUB≤±3.5% |
|  | 优秀指标：CUB≤±2.0% |
| 湍流强度剖面 | 合格指标：CIB≤±0.030 |
|  | 良好指标：CIB≤±0.025 |
|  | 优秀指标：CIB≤±0.020 |

8.3  多风扇风洞流场品质评价

8.3.1  多风扇风洞流场校测内容，除应包括常规风洞校测内容外，还应包括以下内容。

多风扇风洞流场校测项目和内容见表8.3.1。

表8.3.1  多风扇风洞流场校测项目和内容

| 校测项目 | 校测内容和测量参数 |
| --- | --- |
| 风速梯度分布 | 风速场 |
| 风速频响特性 | 测点风速 |
| 风速阶跃响应 | 测点风速 |
| 局部区域风速场 | 测点风速 |

8.3.2  多风扇风洞流场品质指标及要求

多风扇风洞流场品质指标及要求见表8.3.2。

表8.3.2  多风扇风洞流场品质指标及要求

| 校测项目和内容 | 指标及要求 |
| --- | --- |
| 风速梯度分布 | 合格指标：CUS≤±5.0% |
|  | 良好指标：CUS≤±3.5% |
|  | 优秀指标：CUS≤±2.0% |
| 风速频响特性1 | 合格指标：频率相对偏差≤5.0% 风速幅值相对偏差≤5.0% |
|  | 良好指标：频率相对偏差≤3.5% 风速幅值相对偏差≤3.5% |
|  | 优秀指标：频率相对偏差≤2.0% 风速幅值相对偏差≤2.0% |
| 风速阶跃响应 | 合格指标：风速加速度1 m/s2 |
|  | 良好指标：风速加速度3 m/s2 |
|  | 优秀指标：风速加速度5 m/s2 |
| 局部区域风速场 | 合格指标：CU≤±5.0% |
|  | 良好指标：CU≤±3.5% |
|  | 优秀指标：CU≤±2.0% |

说明：1 风扇转速变化频率可小于1 Hz，可在常用风速下。

本标准用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  标准中指明应按其他有关标准执行时的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《建筑工程风洞试验方法标准》 JGJ/T 338-2014

2 《桥梁结构风洞试验标准》 T/CCES 25-2021

3 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012

4 《公路桥梁抗风设计规范》 JTG/T 3360-01-2018

5 《低速风洞性能测试规范》 GB/T 44448-2024

6 《低速风洞和高速风洞流场品质要求》 GJB 1179A-2012

附录A  风洞图

A.1  直流式风洞

A.1.1  直流式风洞结构示意图如图A.1.1所示。

（a）吸风式直流风洞

（b）吹风式直流风洞

图A.1.1  直流式风洞示意

A.2  回流式风洞

A.2.1  回流式风洞结构示意图如图A.2.1所示。

图A.2.1  回流式风洞示意

A.3  多风扇风洞

A.3.1  多风扇风洞结构示意图如图A.3.1所示。

（a）多风扇风洞                        （b）风扇阵列

图A.3.1  多风扇风洞及风扇阵列示意图

附录B  流场校测准备

B.0.1  风洞现场条件：风洞整体建设完成，测控系统调试完成并处于正常工作状态，现场具备开展流场校测工作的必要操作空间和条件。

B.0.2  校测技术工作准备：编制流场校测大纲，准备流场校测所需的支架和工具，完成相关设备调试，组织流场校测人员培训，制定流场校测实施程序，并拟定流场校测报告框架。

B.0.3  校测商务工作准备：明确委托关系，签订流场校测合同。

附录C  流场校测报告内容

目    录

1  前言	**

2  ***风洞简介	**

3  流场校测内容及方法	**

3.1  常规大气边界层风洞流场校测	**

3.1.1  洞壁边界层厚度	**

3.1.2  稳定风速范围	**

3.1.3  动压修正系数	**

3.1.4  轴向静压梯度	**

3.1.5  动压稳定性	**

3.1.6  速度场	**

3.1.7  方向场	**

3.1.8  湍流强度	**

3.1.9  气流温升	**

3.2  非流场参数校测	**

3.2.1  洞外噪声	**

3.2.2  风洞能量比	**

3.2.3  风洞转盘角度	**

3.3  大气边界层模拟风场校测	**

3.3.1  模拟方式	**

3.3.2  平均风速剖面	**

3.3.3  湍流强度剖面	**

3.3.4  湍流积分尺度	**

3.3.5  脉动风功率谱	**

3.4  多风扇风洞流场校测	**

3.4.1  流场校测内容	**

3.4.2  风速梯度分布	**

3.4.3  风速频响特性	**

3.4.4  风速阶跃响应	**

3.4.5  局部区域速度场	**

4  流场校测结果	**

4.1  常规大气边界层风洞流场校测	**

4.1.1  洞壁边界层厚度	**

4.1.2  稳定风速范围	**

4.1.3  动压修正系数	**

4.1.4  轴向静压梯度	**

4.1.5  动压稳定性	**

4.1.6  速度场	**

4.1.7  方向场	**

4.1.8  湍流强度	**

4.1.9  气流温升	**

4.2  非流场参数校测	**

4.2.1  洞外噪声	**

4.2.2  风洞能量比	**

4.2.3  风洞转盘角度	**

4.3  大气边界层模拟风场校测	**

4.3.1  模拟方式	**

4.3.2  平均风速剖面	**

4.3.3  湍流强度剖面	**

4.3.4  湍流积分尺度	**

4.3.5  脉动风功率谱	**

4.4  多风扇风洞流场校测	**

4.4.1  流场校测内容	**

4.4.2  风速梯度分布	**

4.4.3  风速频响特性	**

4.4.4  风速阶跃响应	**

4.4.5  局部区域速度场	**

5  大气边界层风洞流场品质评价	**

5.1  空风洞流场品质评价	**

5.2  大气边界层模拟风场流场品质评价	**

5.3  多风扇风洞流场品质评价	**

参考标准	**

附录D  流场品质和性能提升方法

D.0.1  对于矩形截面风洞，可通过设计切角矩形调整试验段扩张角，提高流场品质（轴向静压梯度）。

D.0.2  对于试验段入口处流场品质（流向、湍流强度）提升，可考虑拐角导流片形状、数量、夹角和安装角的设计调整。

D.0.3  对于试验段入口处流场品质（流向、湍流强度）提升，可考虑蜂窝器蜂窝格子形状、孔径和长细比的设计调整。

D.0.4  对于试验段入口处流场品质（流向、湍流强度）提升，可考虑阻尼网规格和层数的设计调整。

D.0.5  对于试验段大气边界层模拟风场，可通过改变尖塔的高度、形状、间距和粗糙元的高度、密度等方式进行调整。

D.0.6  试验段移测架槽道宜做封闭处理。

D.0.7  风洞内壁不宜有突出物，避免对流场的干扰。

D.0.8  应采取措施消除或减小测试支架与设备对流场的干扰。

附：条文说明

中国工程建设标准化协会标准

大气边界层风洞流场校测标准

T/CECS ×××-20××

条文说明

目    次

1  总则	37

2  术语和符号	38

3  基本规定	39

3.1  流场校测的时机	39

3.2  流场校测位置	39

3.3  流场校测内容	39

3.4  流场校测设备	39

4  常规大气边界层风洞流场校测	41

4.1  洞壁边界层厚度	41

4.2  稳定风速范围	41

4.3  动压修正系数	42

4.4  轴向静压梯度	42

4.5  动压稳定性	42

4.6  速度场	42

4.7  方向场	43

4.8  湍流强度	43

4.9  气流温升	43

5  非流场参数校测	44

5.1  洞外噪声	44

5.2  风洞能量比	44

5.3  风洞转盘角度	44

6  大气边界层模拟风场校测	45

6.1  模拟方式	45

6.2  平均风速剖面	45

6.3  湍流强度剖面	45

6.4  湍流积分尺度	46

6.5  脉动风功率谱	46

7  多风扇风洞流场校测	47

7.1  常规校测内容	47

7.2  风速梯度分布	47

7.3  风速频响特性	47

7.4  风速阶跃响应	47

7.5  局部区域速度场	47

8  大气边界层风洞流场品质评价	48

8.1  空风洞流场品质评价	48

8.3  多风扇风洞流场品质评价	48

1  总则

1.0.1  大气边界层风洞是风工程、空气动力学等领域不可或缺的核心试验设备。它通过人工模拟受地表面粗糙度影响而随高度明显变化的近地大气层区域的风场，和试验对象周围气体的流动情况，并根据相似性原理进行各种试验，获得结构的气动力、风荷载、风致振动、风环境等情况，并研发验证相关措施的有效性，为结构设计和运维提供关键数据和依据。这些数据的可靠性与准确性，与风洞流场本身的品质、自然风场模拟的相似程度密切相关。

随着我国大跨度桥梁、超高层建筑、大跨度空间结构等风敏感结构的大量建设，我国兴建了一批不同尺度、不同形式的大气边界层风洞。投入使用前，有必要对其流场品质和自然风场模拟的质量进行测试和评定，以便保证风洞试验数据的可靠性与准确性。

然而目前我国尚无大气边界层风洞流场校测标准，而现行的以航空、航天飞行器试验为主要任务的国家军用标准，由于风洞结构、试验对象、试验内容等均同大气边界层风洞有较大差别，这些标准并不适用于大气边界层风洞的流场校测。

因此，编写一套科学、统一、可操作的大气边界层流场校测标准，具有必要性、紧迫性和适用性。

1.0.2  本标准适用于进行桥梁、房屋建筑、高耸结构及各类构筑物等风洞试验大气边界层风洞（含多风扇风洞）的流场校测。

1.0.3  除了本标准之外，还应符合《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012、《公路桥梁抗风设计规范》 JTG/T 3360-01-2018、《建筑工程风洞试验方法标准》 JGJ/T 338-2014、《桥梁结构风洞试验标准》 T/CCES 25-2021等现行规范标准对风洞流场品质的要求。

2  术语和符号

2.1.5  关于湍流强度这一术语，《公路桥梁抗风设计规范》 JTG/T 3360-01-2018和《桥梁结构风洞试验标准》T/CCES 25-2021中采用紊流强度，《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012和《建筑工程风洞试验方法标准》 JGJ/T 338-2014中采用湍流强度，本标准统一采用湍流强度。

2.1.10  关于速度场分布的表述，在《低速风洞和高速风洞流场品质要求》 GJB 1179A-2012中也用动压场进行描述。本标准统一采用速度场。

2.1.12  关于动压修正系数这一术语，在《低速风洞和高速风洞流场品质要求》 GJB 1179A-2012中也用落差系数。本标准统一采用动压修正系数。

3  基本规定

3.1  流场校测的时机

3.1.1~3.1.2  风洞设备竣工验收和流场校测是保证风洞建设质量、满足风洞正常使用要求的重要环节，也是保证试验数据准确性和可靠性的重要手段。

有的风洞为了提高或拓展试验功能，对洞体结构进行了改造，或更换、升级测控系统，流场品质也会随之发生变化，因此改造完成后有必要对既有试验段或新增试验段进行流场校测。

随着风洞运行时间的延长，有可能出现测控设备劣化、整流设施老化破损、地基沉降等现象，影响流场品质，因此风洞每运行10年应进行一次流场校测。

为了流场报告的权威性，校测工作应由独立的第三方进行。

3.2  流场校测位置

3.2.1~3.2.2  风洞的模型区一般是转盘所在区域，某些特殊类试验不在转盘区进行，这些区域的流场也需要进行校测。

直流式风洞的射流区域或回直流可变风洞的直流状态下的射流区域，经常用于风雨、风雪、风沙类试验，本标准的模型区包括这些区域，也需要进行流场校测。

3.3  流场校测内容

3.3.1  空风洞的流场品质指试验段内气流在时间和空间上的均匀稳定程度。这些可以由洞壁边界层厚度、稳定风速范围、动压修正系数、轴向静压梯度、动压稳定性、速度场、方向场、湍流强度等参数进行反映。

大气边界层模拟风场流场品质指试验段内形成的风场与实际情况接近程度。重点关注平均风速剖面和湍流强度剖面的模拟准确度，一些特殊试验中还应该考虑湍流积分尺度的模拟效果。

3.4  流场校测设备

速度测试可采用多孔探头、风速仪等设备；压力测试可采用电子压力扫描阀。

用于流场校测的设备应定期进行标定保养，确保使用时具有稳定的性能和足够的精度。

4  常规大气边界层风洞流场校测

4.1  洞壁边界层厚度

4.1.1  空风洞的洞壁会形成边界层，在均匀流场进行试验时，模型应放置在未受洞壁边界层影响的区域，因此有必要掌握模型区洞壁边界层的厚度，并将其作为试验模型设计和安装的依据。

大气边界层风洞设计时为了较好模拟风场，采用较长的试验段，导致洞壁处形成边界层。为了掌握该边界层的厚度，采用不宜大于0.02 m的测试间隔，测至测点风速随法向不发生明显变化为止，测点的风速与截面中部区域平均风速的偏差不大于2%，为判断标准。

4.1.2  建筑工程风洞与桥梁结构风洞的常用风速有所差别，应根据风洞用途选取同风洞功能、业务、研究方向对应的常用风速进行校测。

4.1.3  空气密度同温度、湿度、气压有关，尤其是温度对空气密度有较大的影响，可按照公式（1）进行计算：

(1)

式中：p——大气压强（Pa），标准大气压为101325 Pa；

——相对温度（%）；

ps——饱和水蒸气压力：ps = A0+A1t+A2t2+A3t3+A4t4+A5t5

A0 = 609.5452，A1 = 44.3275，A2 = 1.4213，A3 = 0.0268，A4 = 2.78427×10-4，A5 = 2.67×10-6；

t——温度（℃）；

T——绝对温度（K），T=273.15+t。

4.2  稳定风速范围

4.2.1~4.2.3  稳定风速范围是指满足试验流场指标的最小稳定风速至最大稳定风速的范围。风速过小时风扇转动速度慢，控制指令输入同试验段流场指标反馈之间的时间滞后较长，模型区风速控制难度大，流场品质不稳定，因此不适合开展试验。

运行时期风洞试验风速的选取应根据相似关系、模型刚度与强度、测试设备量程等综合确定。最大稳定风速可为运行时期风洞试验风速的选取提供依据。

风速的稳定性可由动压稳定性系数η判断，其中动压稳定性系数公式中所用到动压可直接测量获得，也可由风速转换获得。

4.3  动压修正系数

4.3.1~4.3.3  气流进入试验段后，由于洞壁的影响会产生边界层，且边界层厚度随着与入口距离的增大而变厚，如果风洞沿轴线方向截面大小不变的话，中间的气流受洞壁边界层的影响速度会逐渐增大。为了防止或减弱洞壁边界层的影响，试验段截面会沿轴线方向逐渐增大。但由于边界层的厚度和风速有关系，因此，只有在特定风速附近，截面的增大会完全消除洞壁边界层的影响。

常规的风洞试验都在转盘所在的模型区进行，但个别试验模型或模型群体在风洞轴线上跨度较大，应该考虑整个模型跨度范围内风洞轴线方向动压的变化，尽量选择动压变化小的试验风速。

有些试验的控制风速由风洞入口处的风速探头测得，这时也需要注意入口处动压同模型区动压的差别。

4.4  轴向静压梯度

4.4.1~4.4.3  同动压修正系数的说明类似，对于沿风洞轴线跨度较大的模型，应选用轴向静压梯度小的试验风速，有必要时应进行考虑轴向静压梯度的模型区静压变化的修正。

测量试验段沿风洞轴线不同位置处的静压，得到对应测点的静压系数沿风洞轴线的分布，之后利用最小二乘法求得风洞试验段的轴向静压梯度。

4.5  动压稳定性

4.5.1~4.5.3  动压稳定性是反映模型区截面动压随时间变化的稳定程度的指标，用动压稳定性系数来表示。该系数越小代表风洞气流稳定性越好。

4.6  速度场

4.6.1~4.6.3  速度场是反映模型区截面风速在不同空间位置分布均匀性的指标，一般用试验段截面风速平均偏差系数来表示。该系数越小代表风洞气流速度在截面上的均匀性越好。

测试截面平均风速Un表示该截面上n个测点风速的均值，即

4.7  方向场

4.7.1~4.7.3  方向场是反映模型区截面各点风向同轴线方向夹角的分布情况的指标，一般用试验段截面各点的气流偏角表示。该数值越小表明气流方向同风洞轴线方向的偏差越小。一般用气流竖直偏角和水平偏角来衡量。

4.8  湍流强度

4.8.1~4.8.3  湍流强度是反映模型区截面各点气流脉动程度的指标，分别是顺风向、横风向、竖风向三个湍流强度，一般情况下顺风向的湍流强度最大，如无特殊说明湍流强度指的是顺风向的湍流强度。

4.9  气流温升

4.9.1~4.9.3  回流式风洞长时间运行时，由于电机散热、气流摩擦等原因，会导致洞内空气温度上升，引起空气密度和粘性系数的变化；同时影响热线、热膜等风速测试的结果。因此气流温升是回流式风洞校测的一个重要指标。

相对于钢制洞体，混凝土洞体更不利于散热；实验室内空间小也不利于散热，试验过程中有必要关注温升的情况。

5  非流场参数校测

5.1  洞外噪声

5.1.1~5.1.3  风洞运行的噪声既影响试验人员的感受，也可能对周围环境造成影响，甚至环境噪声过大会引起周围居民的投诉，影响试验的正常进行，因此风洞建设和验收时，有必要对试验人员操作区域（如工作台、测控间等）、洞体附近噪声较大区域（如低速段、高速段、平衡缝等）、实验室外的噪声敏感区域进行噪声测试。有必要时应采取降噪措施。

0.5 dB的测量精度是专业声学测量的基本要求，符合国际标准IEC 61672对1级声级计精度的规定。此精度能有效分辨出噪声的主要成分及微小变化，为噪声评估与控制提供可信依据。

5.2  风洞能量比

风洞能量比是表明风机输入功率转化为风速能量功率的效率。数值越大表明转化效率越高。

5.3  风洞转盘角度

风洞试验中，模型风向角由风洞转盘控制。因此，转盘的定位精度是影响风向角精度的重要因素。

6  大气边界层模拟风场校测

6.1  模拟方式

6.1.1  被动模拟技术是最常用的边界层风场模拟技术，利用安装在试验段入口附近的一排尖塔阵、格栅和按一定规律布置在模型上游风洞地板上的若干排粗糙元来产生所需要的模拟风场。该方法可以形成平均风速剖面，并在接近底板一定高度范围内产生试验所需的湍流强度。

6.1.2  被动模拟依靠障碍物的尾流形成边界层，主动模拟则依靠运动机构向风洞中的气流注入随机脉动能量形成边界层。典型的主动模拟系统由涡流发生器产生脉动气流，用风速测量仪器在下游测量并获取平均风速、湍流强度及其功率谱等参数，经过多次反馈调整，最终得到需要模拟的大气边界层风场。

6.2  平均风速剖面

6.2.1  平均风速剖面是大气边界层模拟风场的重要指标，为保证风剖面模拟的准确性，平均风速剖面测点的数量与间距应具有代表性，能真实反映模拟风剖面的特征参数，并覆盖被测建筑的整个高度范围。对于水平尺度较大的建筑，需要保证横向流场的均匀性，因此本条文规定了横向流场均匀性的测试要求，明确了横向测试位置。

6.2.3  根据试验对象所处地貌类别、试验对象、相似关系，确定平均风速剖面曲线。该曲线应与《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012或《公路桥梁抗风设计规范》 JTG/T 3360-01-2018中的规定尽量吻合。在模拟精度方面，对平均风速剖面的评估采用相对偏差进行控制。

6.3  湍流强度剖面

6.3.1  大气边界层湍流强度在地面附近较大，随高度增加而逐渐减小。当大气边界层模拟风场的湍流强度剖面与真实值偏差较大时，会对结构脉动风荷载的试验结果产生较大影响。为了验证湍流强度剖面模拟的效果，本条文规定了湍流强度横向测试位置、剖面测点的数量和间距。

6.3.3  与平均风速相比，湍流强度主要影响脉动风荷载，模拟的湍流强度剖面曲线，应与《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2012或《公路桥梁抗风设计规范》 JTG/T 3360-01-2018中的规定尽量吻合。在模拟精度方面，对湍流强度剖面的评估采用绝对偏差进行控制。

6.4  湍流积分尺度

6.4.1~6.4.3  湍流积分尺度是旋涡的平均尺寸的度量，实际大气边界层中的旋涡尺度随高度的增加而增大，相应的湍流积分尺度具有同样的变化规律。

6.5  脉动风功率谱

6.5.1~6.5.3  在大气边界层风场中存在着大小不一、相互牵连的旋涡，流场中的运动能量通过惯性从“大尺度涡”向“中尺度涡”再向“小尺度涡”和“微尺度涡”传递，最终被空气的粘性所耗散。高频微尺度旋涡剪切变形和粘性应力是影响能量耗散的关键，无能量补给时，粘性越大，动能损失衰减越快。风速脉动源于各类旋涡的周期运动，小尺度的旋涡引起高频风速脉动，能量相对较小；大尺度的旋涡引起低频风速脉动，能量相对较高。风速脉动可以看成是由许多频率和幅值不同的速度波组成。脉动风功率谱描述的是湍流运动能量随频率或波长的分布情况，也即反映了每个频率成分的脉动或者说不同尺寸旋涡的运动对风速脉动的贡献程度。

7  多风扇风洞流场校测

7.1  常规校测内容

7.1.1~7.1.2  为了掌握多风扇风洞的基础风场参数，首先需要对多风扇风洞涉及的常规大气边界层风洞流场指标进行测试。

多风扇风洞各驱动单元的电机、变频器及机械特性存在差异，使其动态响应能力、输出效率及长期运行特性可能不完全一致。有必要检验因单元性能差异对试验段流场造成的影响，确保多风扇系统协同工作能达到并维持设计所要求的流场品质。

7.2  风速梯度分布

7.2.1~7.2.3  调控不同风扇转速，形成上下或左右方向的速度剪切流，用以模拟大气边界层中的风速分布特性。通过规定风速梯度分布的测点数量与间距，测试典型截面风速梯度分布，从而定量评估风洞实际生成的风速梯度与目标风速梯度之间的差异，确保形成的流场满足特定试验的精度要求。

7.3  风速频响特性

7.3.1~7.3.2  风速频响特性表明试验风速对风扇提供的周期性激励的响应能力。风扇的平均转速、波动转速变化时，测试试验段典型位置的风速响应，明确试验风速能够稳定响应的频率范围，判断风洞是否能够满足动态气流试验的需求。

7.4  风速阶跃响应

7.4.1~7.4.2  多风扇风洞在风速阶跃过程中的响应时间，反映了电机的综合性能。测试风速在不同目标值之间阶跃所需的时间，评估风洞驱动系统、控制系统及流场的综合动态响应能力、稳定性与可靠性。

7.5  局部区域速度场

7.5.1~7.5.3  在风洞内测试独立驱动风扇单元有效作用区域内的风速分布，为风洞流场品质的整体评估与优化提供基础数据。

8  大气边界层风洞流场品质评价

8.1  空风洞流场品质评价

8.1.2  速度场、方向场、湍流强度评价中满足要求的测点数量占比不小于95%。

8.3  多风扇风洞流场品质评价

8.3.2  实测风速结果需要进行滤波处理，将滤波结果和设计风速结果对比。风速幅值为滤波后的峰峰幅值的平均值，测试时长不少于5个风速变化周期。